详细参数

| 序号 | 品名 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制备高效液相 | 输流单元 1、高压恒流泵 （一套配2台高压恒流泵;一套配1台高压恒流泵；与LC-P100配套使用） 2、微处理器智能控制的往复式双柱塞并联泵。 3、具有过程监测功能。微处理器实时控制泵的流量和检测输流压力。在压力超限的情况下，报警并自动停止泵的运行。 4、流量范围：不小于0.01～40.00mL/min 二、紫外检测器 壹台 1、采用数字交换系统，检测器直接输出数字信号至工作站。 2、流通池采用锥孔设计。 3、光源：不低于2000小时长寿命氘灯 4、波长范围：不小于190～680nm 5、波长准确度：不大于±1nm 6、波长精度：不大于0.1nm 7、噪音：±2×10-5AU(动态，在指定条件下) 三、高压制备型混合器 壹只 四、手动进样阀 壹只 Rheodyne 7725i手动进样阀，定量环500微升 六、工作站 1、可反控并监测仪器各单元（输流单元及检测器）运行，仪器的所有参数的设定都可以在工作站上完成。 2、可实现光谱扫描、变波长检测功能。 4、数据处理功能。 品牌电脑（不低于7代I5，固态128+1T机械，8G内存，2G独立显卡）. 提供原厂售后服务承诺书 | 2台 |
| 2 | 制备泵系统 | 高压输液泵 流量范围：0.01-299.99ml/min 流量增量（ml/min）：0.1 最大操作压力：15Mpa 压力脉动：≤0.5MPa 流量精度：±1% 流量重复性：RSD≤0.5% 电源功率：220V±10%,50Hz,500W 仪器控制：仪器面板控制或计算机反控 梯度混合：：制备型动态混合器，1/8”接口 输液方式：双柱塞并联模式 仪器控制：仪器面板控制或计算机反控 梯度混合：：制备型动态混合器 产品特点: 1、采用电子阻尼控制技术有效削减流量脉动，降低基线噪声； 2、多点流量校正曲线，保证全流量范围内流量精度； 3、浮动柱塞设计，保证高压密封圈使用寿命； 自动柱塞清洗功能，防止高浓度的盐缓冲溶液结晶而影响密封圈使用寿命。 紫外可变波长检测器 波长范围：190-400nm 灯源：氘灯\钨灯 流通池光程：1-5mm，光程可调 波长精度：±2nm 波长重复性：0.2nm 基线噪声：±2×10-5 AU，254nm，TC＝1S 基线漂移：2×10-4 AU，254nm 量程范围：≤3AU 时间常数：0.1/0.2/0.5/1/2/5/10S 自动调零：数字调零，满量程 电源功率：220V±10%，50Hz，150W 外形尺寸（W*H*D）与重量:382*310*150mm/8.5kg 仪器控制：仪器面板控制或计算机反控 产品特点： 1、三种测量模式——单波长、双波长、波长扫描； 2、采用进口高精度步进电机，提高了波长精度，具有全新波长自动校正功能。 动态轴向压缩柱 系统耐压：≤10MPa 接触液材质：SUS316L、PTFE、PEEK、TEFLON 柱子长度650mm，最多可装填450mm。 品牌电脑：不低于7代I5，固态128+1T机械，8G内存，2G独立显卡；UPS不间断电源，负载2900W，不小于4小时运转 提供原厂售后服务承诺书 | 1台 |
| 3 | 冷冻切片机 | 冷冻箱温度：-5℃～-35℃（±2℃） 冷冻台温度：-10℃～-55℃ 可放10个标本 冷冻头温度：-5℃～-40℃（±2℃） 冷冻刀温度：不小于-5℃～-25℃范围 切片厚度范围：1-80um（1-30um可调，以1um递进；20-40um可调，以2um递进；40um~80um可调，以5um递进） 修片范围：1-99可调 最大样品尺寸：35*35mm 样品臂上下最大移动距离:不小于50mm 切片刀角度：0-15° 样品臂前后最大移动距离: 28mm 切片最小分度值: 1um 样板自动回缩：20um 样品头XY8度 Z360度精确定位 电动进样，速度为0.8mm/s 50分钟内冷冻室可降温至-30℃ 无霜玻璃门: 玻璃门加热后可除雾 | 1台 |
| 4 | 全自动生物组织切片机 | 1. 主机内置触摸主菜单控制显示面板，独特便捷、方便操作。 2. 自动模式下具备无极调速，从而满足不同切片要求，具有紧急停止功能。 3. 切片模式和修片模式的任意转换. 4. 行程限位报警、驱动过载保护、自动休眠保护。 5. 0位指示的精准定位系统。 6. 切片厚度调节范围0.5~100µm：0.5~2 µm厚度值以0.5 µm递增（0.5、1、1.5、2）；2~10 µm厚度值以1 µm递增（2、3、4................10）；10~20 µm厚度值以2 µm递增（10、12、14........20）；20~100 µm厚度值以5 µm递增（20、25、30..1000）； 7． 修片厚度调节范围0.5~999 µm。 8. 样品最大水平行程30mm，样品最大垂直行程70mm 9. 切片精度：±1%。 10. 快速进退速度1 mm/s。 11. 样品头精确定位.水平8° 垂直8° 12. 样本夹可360°任意旋转固定，方便不同的切片要求。. 13. 各种样品夹头可在5秒钟内徒手任意快速互换. 14. 拆卸方便的托物架及环保废屑槽 15. 提供原厂售后服务承诺书 | 1台 |
| 5 | 生物组织摊烤片机 | 摊片水温：室温～99℃可调，自动恒温 烤片温度：室温～99℃可调，自动恒温 控温精度：±1℃ 具有记忆功能，运行后自动保留设置温度 电源电压：AC220V±10％ 50HZ 功率：≤550VA 环境温度：0～40℃ 斜插式烤盘可放40≤X≤50个玻片 | 1台 |
| 6 | 数显生物显微镜 | 铰链式内置数码X3+（换个描述）(20:80)，单视度可调节，可选双视度可调，30°倾斜；镜筒 瞳距：55~75mm 10X/18mm 或 10x/20mm（选配）目镜 不低于静态1600万像素、动态分辨率1080P，全无线信号传输 可拆卸平板视频系统；提供原厂售后服务承诺书 | 6台 |
| 7 | 拍击式均质器 | 1. 有效容积：3～400毫升 2. 定时范围：0～9999秒，1秒递进，连续可调 3. 可变速度：1～15次挤压/秒 4. 拍击间距：0-12毫米可调 5. 显示方式：大屏幕液晶显示 | 1台 |
| 8 | 中药粉碎机 | 不低于2800转每分钟，细度30-180； | 1台 |
| 9 | 中药切片机 | 电机转速1400（r/min）；切片厚度：0.3-3mm； | 1台 |
| 10 | 中药颗粒包装机 | 制袋宽度 Max150mm 制袋长度 Max200mm 卷膜宽度 Max320 计量范围 50~150ml 产量约30-60包每分钟 | 1台 |
| 11 | 软胶囊机 | 主机（制丸系统） 主机采用计算机控制系统，PLC触摸屏操作 最大生产能力:5000粒/小时(500毫克装量) 滚模尺寸: Φ64×75mm 滚模转速: 0-5rpm无级变速 流体单柱塞供给量: 0-1.5ml 成品胶囊装量精度: ±1% 设备功率: 1.5kW 整机要求符合制药卫生标准 尺寸：不小于800X650X1100mm 数量：1台 （2）制丸系统 材质：304不锈钢，耐腐蚀计算机控制系统，PLC触摸屏操作 设备功率:0.4kW 尺寸: 不小于300X650X1100mm 数量：1台 （3）干燥机（定型干燥系统） 干燥转笼尺寸：φ320x450mm 干燥转笼转速：16rpm 设备功率:0.4kW 风机功率：AC220V 50HZ 40W 尺寸:不小于750X400X760mm 数量：2台 （4）化胶罐（化胶系统） 材料：不锈钢304 桶内有效容积：40L 桶内许用压力: -0.09MPa ~ +0.06MPa 加热功率:1.5kW 搅拌功率:0.1kW 外径：不小于￠450×1000 mm 数量：1台 （5）胶体磨 胶体磨：物料加工细度2-70um 电机功率：5.5 kW 空载转速：3000±100r/min 尺寸：不小于320×320×760mm 数量：1台 （6）配料桶（配料系统） 材料：不锈钢304 外径：￠350×700 mm 数量：1台 （7）模具（制丸系统） 注射段：1个 分配盘：1个 定时齿轮：1个 （8）晾干盘车（干燥系统） 晾干能力：100-3000粒/盘 推车尺寸：不小于755×489×20 (mm) 托盘尺寸：不小于750×485×55 (mm) 整体外型尺寸：不小于750×490×750 (mm) 数量：20盘 （9）制冷机组（制冷系统） 材料：不锈钢304 冷却液容量：35L 冷却温度: 0-15℃，误差在1℃以内 供电制式：AC220V 50HZ 功率:0.1kW 尺寸：不小于500X450X780mm 数量：1台 售后服务：设备整机包年壹，终生维修，维修工程师2小时内响应，24小时到达现场，配件48小时到位并排除故障。如果保质期内未排除故障的，延长包修期至排除故障后一个月；提供原厂售后服务承诺书 | 1台 |
| 12 | 微生物实时检测系统 | 1.仪器原理：系统分酶-底物反应培养模块和光电检测模块两个部分；培养模块实现至少24个微生物样品的同时自动培养，培养程序可编程；实时荧光快速检测模块，用于细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群（44.5℃高温培养）和大肠杆菌的光电检测。数据可实现电脑记录。 2. 检测灵敏度：微生物检测可精确至1 CFU/ml。 3. 仪器检测信号：检测信号是酶底物法产生的荧光信号。 4. 双温培养模块：双温培养模块，可实现2种不同培养温度要求的微生物检测管的自动培养，每个模块可自由设置温控培养程序，包括培养时间及培养温度。 5. 检测模块：采用了高灵敏的光电二极管技术和简洁易用的操作设计。 6. 检测时间：微生物指标检测周期是1到8个小时；单个样品人工操作小于10分钟。 7. 可检项目：食品和水中细菌总数、大肠菌群、粪大肠菌群（44.5℃高温培养）、大肠杆菌、肠杆菌科。 8. 数据管理：系统可当天输出检测结果并可记录到外置电脑（非标配）上的DW-ES800专用数据记录软件，在电脑上操作数据软件可实现结果可打印。 9. 系统配置：微生物测定双温培养模块、荧光检测模块及100支微生物快速检测管。 提供原厂售后服务承诺书 | 1台 |
| 13 | 冰箱 | 风冷，对开门，总容量不低于515L，冷冻室不低于170L | 1台 |
| 14 | 紫外可见分光光度计 | 1.测试波长范围： 190-1100nm 不低于自动四联池支架，无需手工推拉即可实现样品间切换，3.波长准确度：±1.0nm 4.波长重复性：≤0.2nm 5.光谱宽带：2nm 6.杂散光：<0.05%T 7.光度范围：-0.3～3.0A 8.光度准确度：±0.002A (0～0.5A)； ±0.004A (0.5～1.0 ）；±0.3%T(0～100%T) 9.光度重复性：≤0.001A (0～0.5A)；≤0.002A (0.5～ 1A)；≤0.15%T(0～100%T) | 4台 |
| 15 | 真空包装机 | 双泵，封条长宽，不低于30cm*8mm | 1台 |
| 16 | 电动封盖机 | 封罐头数：1 封罐速度：15-24 个/min（视工人熟练情度而定） 封罐高度：53-200mm(超过 200mm 要订做) 适用瓶型直径：50-120mm 工作电压：AC220V 50/60Hz 功率：0.55KW | 1台 |
| 17 | 酸性电解水机 | PH值：八板七槽PH2.5-11.2 ORP值：+500mv- -800mv 额定电压：110v-240v(开关电源设计) 电解材质：日本进口高科技烧结式钛白合金 水压范围：0.1-0.4MPA 电解出水量：0.5-6公升/分钟 | 1台 |
| 18 | 二氧化氯发生器 | 50G/H 产量 | 1台 |
| 19 | 自动旋盖机 | 1. 电源电压:AC220V±10% 50HZ 2. 功 率:200W 3. 瓶盖直径:Φ10～Φ120MM 4. 旋盖速度:20～40次/分钟 5. 适用瓶高:40～300MM | 1台 |
| 20 | 超净工作台 | 一、技术参数： 1.可设置UV灯灭菌程序，设定时间为1-30分钟,UV灯自动开关； 2.根据ISO9/EN14-644标准生产和测试； 3.两侧有用于保护操作者免受（Beta）紫外辐射的装置； 4.双层折叠式安全前窗与紫外灯联锁，确保操作安全； 5.易于清洁的不锈钢操作面； 6.配备HEPA高效过滤器，对于0.3μm的颗粒系高达99.995%的截流效率，提供相当于ISO 5级的洁净度；配有前置过滤器，过滤大颗粒灰尘，增加HEPA14过滤器寿命。 7.柜内洁净度，符号ISO5要求； 8.精密CPU微电脑控制系统； 9.精密压差计，显示过滤器的空气的气压变化，可根据压差的变化判断是否更换前置过滤器和HEPA14过滤器； 10.外形尺寸（长×宽×高mm）：1010*677*950； 11.内部尺寸（长×宽×高mm）：969×523×640； 12.高效过滤器截流效率：99.995% （针对>0.3μm颗粒系）； 13.层流风速：>0.30m/s； 14.噪音标准：＜52dBA； 15.内部照明灯； 16.电流：0.58A； 17.功率：58W； 18.空气处理量，230m3/h； 19．符合人体工学的质量：独特的符合人体工学之工作面设计，既可保护操作物质亦可使操作人员得以接触到整个工作台面工作以提高环境质量。 增加操作舒适性：其工作台面前边缘为弧圆形设计，因此在操作时，手臂可以轻松的放置 。 良好的操作视界：倾斜式的前门和透明的边墙设计增加了操作人员的视界。 二、产品资质及售后要求 1.为了保证产品质量，生产厂商须通过相关认证体系：包括ISO 9001-2015认证、ISO14001-2004环境管理体系、国家安全生产标准化三级企业。 2.活性碳过滤器吸附能力符合中国行业标准 JG/T385-2012。过滤效率及过滤器吸附量针对标准化学品：异丙醇，环己烷，盐酸的的过滤器在达到1%TWA(卫生部规定的职业吸入限值）时的具体吸附量不低于标准规定值；异丙醇 > 500g ; 环己烷 > 750g ;盐酸 > 1620g ; 3.提供专业的安装调试及现场检测服务，需培训三人或以上达到完全能独立操作。 4.售后服务达到国家质量监督检验检疫总局制定的国家标准（商品售后服务体系GB/T27922-2011）达标级标准；提供有效证明文件。 6.整机质保一年，风机质保三年；提供原厂售后服务承诺书 | 1台 |
| 21 | 大鼠代谢笼 | 规格：1350*350*1500mm；单笼规格：250*200*200mm | 1台 |
| 22 | 高压蒸汽灭菌锅 | 1.有效容积：不小于75L； 2.内腔材料：S30408(不锈钢)； 3.最大压力：0.241MPa； 4.灭菌温度：115.C-135.C； 5.培养基溶解温度：60.C-115.C； 6.保温温度：45.C-60.C； 7.保温时间：可延时72小时 8.排气控制：排气阀开启温度设定； 9.安全装置：压力安全阀、过温限制器、过压限制器、抗干烧限制器、过电流限制器； 10.压力容器类型：中国固定式压力容器I类； 11.配置4种可选过程和3种自定义程序，适用于器具灭菌、液体灭菌； 12提供原厂售后服务承诺书 | 1台 |
| 23 | 干燥箱 | 1、简易操作，定值运行、程序运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现； 2、可通过专用的功能菜单键及上下键实现数码设定； 3、拥有自诊断回路（温度传感器异常、加热器断线、自动过升防止功能、SSR短路）、过升防止、过电流漏电保护开关、按键锁定等安全功能； 4、方式：强制风循环； 5、使用温度范围：RT+10～260℃； 6、温度调节精度：±1.0℃（AT210℃）； 7、温度分布精度：±2.8℃（AT260℃）、±2.5℃（AT210℃）； 8、内装：SUS304不锈钢板； 9、外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装； 10、排气口：Φ30mmX2， 11、温度控制方式：PID； 12、温度设定方式：专用的功能菜单键及上下键实现数码设定； 13、测定温度显示： LED数码显示； 14、设定温度显示： LED，数码显示； 15、定时器：1分～99小时59分以及100～999小时50分（带定时等待功能）； 16、附加功能：偏差修正功能、按键锁定功能、停电补偿功能； 17、拥有自诊断回路（温度传感器异常、加热器短线、自动过升防止功能、SSR短路）、过升防止、过电流漏电保护开关、按键锁定等安全功能； 18、内容积：150L； | 1台 |
| 24 | 超声波（落地式） | 容积：500X350X300、加热功率：1500W | 1台 |