采购招标项目参数要求表格说明

一、本表格为细化预算参数使用，所填参数不可与已获批申购预算有冲突，如有冲突以学校已批文件为准。

二、技术指标里不得含有排他性技术指标（申购预算里已指定品牌型号的除外），如经核实指标单条或多条组合具有排他性的，根据相关规定，需经使用单位修改或补充书面说明后方可启动招标或谈判程序。根据需要指定品牌时，亦需附相关说明。

三、本参数一经挂网公示，原则上不允许修改，如确有需要修改的，按照学校《吉林大学珠海学院采购与招标管理办法》第二十九条之规定，在招标公告发布3天内向采购中心提交暂停采购的书面报告。

四、招标会议开始后，原则上不允许现场增减参数要求，如发现有重要参数指标缺失将对学校造成重大利益损失的，招标会议立即终止，现场宣布流标，会后使用单位需以书面形式向采购招标领导小组说明情况。

采购招标项目参数要求

| 项目名称 | 实验室废弃（危化品）中转库 | 采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间 | 2019年9月前 | 供货地点 |  |
| 售后服务要求 | 三年质保 | 安装调试要求 |  |
| 项目概述：移动式实验室废弃物中转系统（6米）3套，满足校内3个单位实验产生危险废弃物临时存放中转。由标准20英尺集装箱改造，主要由柜体、智能控制系统、物联网（云平台）远程监测系统、视频监控系统、传感监测系统、内部储存系统、通风排气系统、废气净化系统、温度控制系统、防爆供电照明系统、漏液回收系统、消防灭火系统、个人防护装置、静电防护装置等系统组成，同时配套地基、安全护栏以及顶棚。 |
| 重要技术指标（必填） |
| 序号 | 指标名称 | 参数明细 |
| 1 | 总体要求 | 1.1移动式实验室废弃物中转系统（暂存柜）采用全新20英尺标准国际海运集装箱作为柜体（尺寸：长6.1米*宽2.42米*高2.6米），具有防腐功能，柜体框架符合国际船级社检测标准。 1.2柜体一头端部安装防火防盗安全门，门上装有钢化玻璃观察窗，门的上方有温度及可燃气体声光报警器各1个，门左侧设置三个箱体分别为强电箱（柜）、控制箱(柜)、及消防箱(柜)；门右侧设置三个箱体分别为弱电箱(柜)、个人安全用品防护箱(柜)和工具箱(柜)； 1.3柜体另一头端部设置攀爬梯和主排风管道；在离攀爬梯约1米的地面上设置废气净化系统，废气净化系统需采用酸雾吸收塔+活性碳净化等多级组合式处理工艺，通过管道与和主排风管道连接；柜体双侧面靠下方设置防尘换气格栅，进气口为双层结构，内层加装防虫网，柜体左后侧设置一扇紧急逃生门； 1.4柜体顶部安装有无动力风机，柜体入口前部设置人体静电释放柱；柜体入口外右侧设置紧急洗眼冲淋器； 1.5柜体内四周和顶部全部内衬防火保温板，防火防盗门内部正上方设置防爆型紧急指示灯，柜体内顶部安装防爆照明灯； 1.6柜体内部储存分为开放式及密闭式两大储存区域；存储区设置抽风管线，通过风管将柜体内部挥发性废气抽入主排风管道； 1.7柜体内置防爆分体空调室内机，空调外机置于柜体外侧； 1.8投标产品需投保财产责任险，投标供应商需提供保险凭证复印件； |
| 2 | 柜体 | 2.1外形尺寸长6.1m×宽2.42m×高2.6m，为标准20英尺集装箱尺寸，符合国际船级社检测标准，具有船级社证书，方便移动运输；柜体框架主要为corten A钢板,柜体外部整体喷涂防锈油漆，内墙壁涂覆防腐油漆，全柜整体具有防腐能力； 2.2柜体内壁为双层保温结构，使用A级防火隔热材料，抗静电，隔热层厚度50mm； 2.3柜体内部地板采用整体式防腐地胶板，厚度3mm。 2.4设备整体符合欧盟EN 60079标准防爆认证，提供防爆认证证书复印件并加盖制造厂家公章，中标供应商于中标公示之日起五个工作日内提供原件给采购人查验。 2.5设备整体符合欧盟EN 14470标准防火认证，提供防火认证证书复印件并加盖制造厂家公章，中标供应商于中标公示之日起五个工作日内提供原件给采购人查验。 |
| 3 | 智能控制系统 | 3.1控制系统配置不小于10.2寸全彩屏幕，能实时显示各项参数状态； 3.2整个设备由微型计算机系统集中控制，根据客户设定参数，计算机系统自动实时检测各传感器参数，智能联动控制排风速率、废气处理系统的启停、温度控制系统的启停、门禁及照明系统的开关、预警及报警等各功能； 3.3当参数指标达到预警设定值时，控制系统通过云管理平台给管理员发送短信或语音预警通知，便于用户提前处理险情；在可能发生危险的情况下，控制系统会启动声光报警，报警音在85分贝以上，能提供远距离报警； 3.4投标文件中提供产品制造商的《移动式实验室废弃物中转系统控制系统》软件著作权证书以及对应的软件产品证书和通过CNAS认证的检测实验室出具的软件测试报告复印件并加盖产品制造商的公章，中标供应商于中标公示之日起五个工作日内提供原件给采购人查验； 3.5控制系统支持手机微信或qq扫一扫屏幕二维码（无需下载专用APP）即可登录或远程查看柜体内温度、柜外温度、空气湿度、柜体前后门开门状态、柜内空调状态及当前设定温度、等离子净化器工作状态、排风系统排风风速等工作状态参数； 3.6智能控制系统须内置有电磁锁单元，系统自动记录存储开门/关门时间信息，电子锁兼容校园卡、公交卡等刷卡开门，可同时支持1个管理员卡和4张用户卡。产品制造商需具有危化品云管控智能安全锁云平台的软件著作证书。 |
| 4 | 物联网（云平台）远程监测系统 | 4.1设备制造厂家需开通云管理平台，通过登录云管理平台，制造厂家可远程监测正在运行的各高校废弃物中转系统的各项工作状态参数； 4.2通过云管理平台，制造厂家可远程设置实验室废弃物暂存柜运行（预警）参数，协助用户管理； 4.3投标文件中提供产品制造商的《移动式实验室废弃物中转系统云管理平台》软件著作权证书以及对应的软件产品证书和通过CNAS认证的检测实验室出具的软件测试报告复印件并加盖产品制造商的公章，中标供应商于中标公示之日起五个工作日内提供原件给采购人查验； 4.4通过云管理平台当温度或者可燃气体浓度达到限定值时，控制系统会发送短信通知提醒客户注意； 4.5通过云管理平台当温度或者可燃气体浓度达到报警值时，控制系统会通过语音电话等方式向用户发送警报通知。 |
| 5 | 视频监控系统 | 5.1柜内配置2个防爆视频监控摄像头，超高清960P分辨率，带夜间红外监控功能； 5.2外部配置超高清400W外围监控摄像头2个； 5.3留有RJ45网络端口可与校内的总监控系统对接； 5.4视频监控系统带存储记忆功能，可记录三个月以上监控数据，可以在手机、电脑上随时查看。 |
| 6 | 传感监测系统 | 6.1柜内设置温、湿度传感装置、可燃气体监测传感装置各一套，带LED现场数据显示功能，用于柜体内部环境监测； 6.2各传感装置能24小时实时监测柜体内部，当指标达到设定安全值时，通过控制系统智能执行各类处置措施和报警。 |
| 7 | 内部储存系统 | 7.1 开放式货架 数量：3个； 单个货架规格1500mm×500mm×1500mm，组合式安装； 货架分为三层，每层承重＞250Kg； 所有钢制构件均经过酸洗、磷化及喷塑热固化处理，保证其耐腐蚀性能； 金属部件连接处经过静电处理。 7.2 标准废液收集桶 数量：40个； 容积：25L； 7.3 PP储存柜 数量：5个； 单个柜体尺寸为1500*450*900mm； 主体材料为白色PP板折弯或焊接而成，单层承重80Kg； 柜顶部设置有排风口，柜体底部设置进风口； PP储存柜需提供材质检测报告。 7.4以上货架以及PP柜根据使用单位情况可进行调整。 |
| 8 | 通风排气系统 | 通风排气系统由4个通风百叶窗、2个无动力风机、1台防腐变频离心风机及通风管汇、止回阀、消音器等组成。排风系统与控制系统有联动功能，当控制系统监测到内部指标超标时，自动启动排风系统，风机为防腐材料离心风机，底座配备减震措施； 8.1柜内设置可开式防雨百叶窗，百叶窗内部设有防虫鼠网，用于进风； 8.2顶部设置无动力风机，无动力风机带可开关的风阀，在停电环境下可手动打开通风；无动力风机采用304材质，球体直径Φ500，进风口直径Φ400；按照国家有关标准焊接而成，表面作防腐处理，与机架螺柱连接； 8.3无动力风机和百叶窗均需配备可清洗初效过滤器，保证柜体内空气无扬尘灰土； 8.4强制排气使用防腐变频离心风机； 8.5防腐变频离心风机要求： 离心风机使三相异步变频电机额定频率 AC380V,50Hz，风压：1300~750Pa,转速：2800rpm,噪音≤85dB。使用环境温度：-20℃--45℃。 |
| 9 | 废气净化系统 | 9.1柜体设置废气净化系统，需采用酸雾吸收塔+活性碳净化+其他工艺等多级组合式处理工艺； 9.2设计合理，有利于减小工作时的噪音、震动，也便于维护或更换耗材。需提供不少于5个正在高校运行的同类设备（实验室废弃物暂存柜）中废气净化系统现场使用图片，图片中应包含学校名称、产品名称、制造单位等信息； 9.3净化处理后废气排放符合《GB16297大气污染物综合排放标准》； 9.4净化系统净化效果经过有资质的专业机构检测，投标文件中提供检测报告； 9.5废气净化系统要求:处理风量: ≥2500M3/h。 |
| 10 | 温度控制系统 | 温度控制系统由全内壁防火隔热层、1台防爆空调等组成； 10.1柜体内壁设置50mm厚的A级防火隔热，防止阳光照射时内部温度过热或冬天防冻； 10.2柜体内设有防爆空调，在室温过高过低时能有效控制柜内温度； 10.3防爆分体空调要求（严禁用窗机、防震动和噪音）： 额定电压220V 50Hz； 制冷/制热额定电流：5.9A； 制冷/制热功率：1.5匹； 提供防爆合格证书。 |
| 11 | 防爆供电系统 | 防爆供电系统由1个防爆配电箱、2个防爆日光灯、1个防爆应急灯，柜内所有电路敷设需按照防爆要求设置； 11.1主控配电箱外壳采用铝合金材质，经环氧树脂涂装； 11.2内部照明采用防爆日光灯，出口处设置防爆应急灯； 11.3内部温度传感器使用防爆设计，内部空调使用防爆设计，内部可燃气体传感器使用防爆设计； 11.14防爆配电箱防爆等级达到ExdII CT4GB，需具备国家防爆产品质量监督检验中心出具的防爆合格证（网上可查）和检测报告,投标文件中提供防爆合格证、网上查询结果截图和检测报告复印件。 |
| 12 | 漏液回收系统 | 12.1柜体内地面分为两个区域，中间为走道区，两侧为货架区，走道区铺设PC板高于货架区13mm，柜体地面整体铺设防腐地板胶； 12.2柜体两侧有若干耐腐蚀PP分流漏液管联通货架区。当有液体泄漏时，由于走道区地面高于货架区地面，液体将自行流入货架区，由于柜体放置后前后端有高度差，液体将往地势低的一端流动，在流动过程中将从各分流漏液管流出汇入柜体外两侧的耐腐蚀PP漏液总管，漏液总管与漏液收集池中的收集桶通过软管相连；投标文件中提供漏液回收系统结构示意图和实验室废弃物中转系统用的漏液回收装置具有法律效力的相关证明文件复印件并加盖产品制造商的公章。 |
| 13 | 消防灭火系统 | 13.1柜体内顶部配有自动灭火装置3套，在起火温度升高时，灭火装置内的七氟丙烷在氮气作用下自喷嘴喷出，进行灭火，灭火装置具有灭火速度快，使用安全等特点； 13.2柜体内配有4个1kg手投式灭火装置，在紧急情况下可以人工投入灭火； 13.3消防柜配有8kg干粉灭火器2个。 |
| 14 | 个人防护装置 | 内嵌式个人防护箱内配有特种防护服2套、特种防护面具2套、防护手套2双、防护眼镜2副等个人防护用品。 |
| 15 | 静电、雷电防护装置 | 15.1柜体门口设置有人体静电释放柱，与柜体主体连接，用于工作人员在进入前触摸，泄去其身体上所携带的静电荷，用于防范静电危害； 15.2主电源接入处安装有独立的防雷浪涌保护器，用于防范雷电危害； 15.3暂存柜防雷检测依据符合《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015、《电子信息系统防雷装置检测技术规范》DB42/T 513-2008、《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》GB/T 32937-2016； 15.4暂存柜防雷效果需经过有资质的专业机构检测，投标文件中提供同类项目的检测报告复印件并加盖制造厂家公章，中标供应商于中标公示之日起五个工作日内提供检测报告原件给采购人查验。 |
| 16 | 紧急逃生 | 柜体尾部设置有从内部打开的紧急逃生门，紧急逃生门上方装有应急照明灯和安全出口指示灯,紧急情况下方便人员撤离。 |
| 17 | 紧急洗眼冲淋 | 17.1冲淋器高:2100mm±20mm，洗眼器高:1030mm±20mm； 17.2洗眼冲淋器使用SU304不锈钢组合式结构，可耐水压＞5kg/cm2； 17.3安装在离柜门外一边，紧急情况下能在5S内到达； 17.4洗眼器应具有泄水装置，能将管路内的水排出，防止在寒冷天气下使管路结冰。 |
| 18 | 配套设施 | 18.1地基方案：现有混凝土地面、中转系统摆放位置支模板，浇筑C25混凝土，长10米，宽4米，高于地面400mm，并在废液池坑位开挖500*500*500的废液池坑位。混凝土平台表面水泥砂浆罩面，纵向和横向水平误差小于20mm；按照施工图纸点位预埋给排水、电缆管路于地基中，分别与外部动力电源、给水管路相连，排水管路接入附近下水道或雨水排水管道内；地基前部修一条混凝土斜坡与现有路面连接，混凝土斜坡宽2米。围栏立柱部位埋入预埋铁板，铁板规格100*100mm，厚10mm； 18.2安全护栏方案：采用镀锌铁丝网围栏，围栏高1.8米，网格规格小于50*50mm，铁丝直径大于4mm。立柱采用40*60*2mm镀锌方钢焊接于预埋铁之上，上下横梁采用40*60*2mm镀锌方钢管焊接于立柱之上，铁丝网焊接于立柱、横梁外侧，立柱侧面打斜撑用于加固围栏。所有焊接部位均喷涂银灰色防锈漆； 18.3顶棚方案：采用高强度镀锌钢管立柱，离地高度3m，棚顶为彩钢板，其投影与基座一致，同时考虑学校经常出现台风、暴雨等天气的极端情况，对顶棚进行加固，对顶棚进行加固，具备隔热功能。 18.4外接水电方案：动力电源就近连接至混凝土平台，采用三相五线6平方电缆，套DN25PVC线管。自来水就近接入，采用DN25PPR冷水管，水管设置泄水阀门，在寒冷天气可将管路内的水泄出，防止冻坏水管。 |
| 一般技术指标（选填，不作为评标依据） |
| 序号 | 指标名称 | 参数明细 |
| 1 | 柜体认证 | 投标文件中提供“移动式实验室废弃物中转系统（暂存柜）”省级或省级以上的环保产品技术认定证书复印件并加盖所投产品制造厂家公章，原件备查； |
| 2 | 柜体质量 | 投标文件中需提供投标产品经质量技术监督局备案的备案证明书和企业标准复印件（该标准通过企业标准信息公共服务平台可查询、下载，并在投标文件中提供查询网址和截图）； |
| 3 | 柜体介绍 | 投标时提供该产品介绍视频进行现场演示，视频中应包含柜体外观、智能控制系统、内部储存系统、通风排气系统、废气净化系统、漏液回收系统、温度控制系统、静电防护系统、防爆系统、防腐系统、远程监控系统、视频监控系统、消防灭火系统、个人防护系统等各个系统的详细介绍。 |
|  | 柜体模型样品 | 中标供应商于中标公示之日起五个工作日内提供和本技术要求完全一致的实验室废弃物暂存柜模型到用户单位展示，模型按40英尺暂存柜实物比例 1 比 20制作。不能按要求提供模型展示的中标供应商，作废标处理，顺延中标人； |
| 4 | 废弃物处理人员资质 | 产品制造厂家需根据实验室产生的危险废弃物的类别，合理设计内部储存系统，产品制造厂家需具备危险废物管理专业人员，投标文件中提供危险废物管理专业人才证书复印件、查询网址和网上查询结果截图并加盖制造厂家公章，中标供应商于中标公示之日起五个工作日内提供证书原件给采购人查验。 |
| 5 | 工程人员资质 | 为保证工程质量，投标人需具备一级建造师执业资格证书，投标文件中提供一级建造师执业资格证书复印件并提供持证人近半年在投标人单位缴纳的社保证明复印件，中标供应商于中标公示之日起五个工作日内提供证书原件给采购人查验。 |
| 6 | 废气处理 | 为保证废气的处理的净化能力效果的优异性以及后续耗材少更换以及节约耗材费用，提供更优异处理手段以及相关证明以及清单。 |
| 7 | 灭火装置 | 可根据存储废弃物的消防特性，充装相应类型的灭火如（七氟丙烷、干粉、二氧化碳等）。 |
| 8 | 存 储 | 柜内配备可升降小推车，协助存取废液桶。 |
| 申报人 |  | 单位负责人 |  |
| 实验室与资产管理处 |  |

注： 1、参数不可与已获批学年采购预算有冲突，如有冲突以已批准采购文件为准2、不得含有排他性技术指标3、条目可根据具体情况增减4、本页不够可另起一页。